## Slide 1: タイプAの不確かさ評価
計測標準フォーラム
計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2
制作：産業技術総合研究所 計量標準総合センター
田中秀幸

## Slide 2: 目的
タイプAによる評価法でこの欄に入れる値の算出法を学習する．
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 3: タイプAの不確かさ評価とは
実験によって測定データを得て，そのデータから
ばらつきを求める．
実験標準偏差とは・・・標本平均に対して個々のデータがどの位ばらついているかを表す指標．正確な言い方ではないがばらつきの平均を表していると考えておけばよい．
ここで実験標準偏差を算出しただけではタイプAの不確かさを算出したことにはならない．
タイプAの不確かさ評価では，ばらつきは
「実験標準偏差」
によって表される．

## Slide 4: 標準偏差の算出法
関数電卓の機能，表計算ソフトの機能を使えばよい．
注意：標準偏差には意味合いの違う2種のものがある．
 | 対象：母集団 | 対象：標本
関数電卓1 | sx | sx
関数電卓2 | sn | sn-1
表計算ソフト | stdevp() | stdev()
不確かさ評価では右側の対象：標本のものを用いること！

## Slide 5: 標準偏差と実験標準偏差の計算式
標準偏差 (高校で学ぶ)
実験標準偏差（標本標準偏差）

## Slide 6: 2つの違い
例：小学6年生の身長測定
A小学校6年A組
全員の身長
A小学校6年A組の平均の
身長と標準偏差を知りたい
すべてのデータを知って
いて，そこから平均と標準
偏差を算出
日本の小学6年生の平均の
身長と標準偏差を知りたい
日本全国の小学6年生の身長は測れない．A小学校6年A組のデータから日本全国の身長の平均と標準偏差を推定．
左の「対象：母集団」を用いる
右の「対象：標本」を用いる
母集団
標本
これを実験標準偏差という

## Slide 7: 実験標準偏差の算出における注意点
分散を算出する式は一般的な書き方をすると，
となる．
ただし，計算の時に使うのは，上式を変形した，
で行われるときもある．

## Slide 8: コンピュータでの計算における注意点
コンピュータで扱える桁数について
Excelで用いることができる数字は，有効数字15桁までである．不確かさ評価で標準偏差を算出するときに2乗を行うことを考えると，不確かさ評価では有効数字7桁までしか用いることができない．
この式を用いるときの注意．
（積み残し）

## Slide 9: コンピュータでの計算における注意点
コンピュータで引き算を行うときの注意
上記の問題点の例
Excelを用いて，
（123456789.1-123456789）を計算してみると？
計算
コンピュータは大きさが似ている大きな数の引き算が苦手である．よって，大きさが似ている2つの数を引き算するとおかしな答えが出ることがある．
分散の算出においては，積み残しのほうが起こる可能性が高い．
この式を用いるときの注意
（桁落ち）

## Slide 10
例：ある製品の質量測定
平均値：
平均値からの距離
単位：g
87.5-87.84=-0.34
86.2-87.84=-1.64
90.1-87.84=2.26
88.4-87.84=0.56
87.0-87.84=-0.84
(平均値からの距離)2
単位：g2
0.1156
2.6896
5.1076
0.3136
0.7056
二乗和
単位：g2
8.9320
2.233
データの個数-1（自由度）で割る
単位：g2
x1 | x2 | x3 | x4 | x5
87.5 | 86.2 | 90.1 | 88.4 | 87.0
1.494
g
平方根
単位：g
実験分散・実験標準偏差について
実験標準偏差
実験分散

## Slide 11: 標準偏差から不確かさへ
測定値
平均値
ばらつき
実験標準偏差＝測定値のばらつき
平均値の実験標準偏差を求める必要がある．
報告する値＝平均値
必要なのは測定値のばらつき
ではなく，平均値のばらつき！

## Slide 12: 平均値の実験標準偏差
1回目 | 
2回目 | 
3回目 | 
平均 | 
サイコロを振って，出た目の平均値を求める．
3回振った平均値
10回振った平均値
1回目 | 
2回目 | 
3回目 | 
4回目 | 
5回目 | 
6回目 | 
7回目 | 
8回目 | 
9回目 | 
10回目 | 
平均 | 
計算

## Slide 13: 平均値の実験標準偏差の求め方
平均値の実験標準偏差と，最初に算出した実験標準偏差の間には以下の関係がある．
ここで， は平均値の実験標準偏差，s(x)はデータの実験標準偏差，nは測定回数である．
ここで求められた平均値の実験標準偏差が
タイプAの評価で求められた不確かさとなる．

## Slide 14: 有効数字について
よって，個々に算出された不確かさはこの後に合成する必要があるため， 4桁以上計算しておく．
校正証明書に記載する最終的な不確かさは
2桁の有効数字で十分である．

## Slide 15: バジェットシートへの挿入
タイプA評価では，この欄に算出された平均値の実験標準偏差を書き込む
これらの欄は標準偏差を求めるためのものであるので，すでに標準偏差を算出しているタイプA評価では「確率分布」欄は空欄，「除数」欄はすべて1となる．
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
 |  | 1.64 | ----- | 1 |  |  | 

## Slide 16
例：タイプAの不確かさ評価 （ビールジョッキの体積）
メスシリンダーでビールジョッキに入れられた液体の体積を繰返し測定を行い次のデータを得た．
1 | 2 | 3 | 4 | 5
632 | 629 | 639 | 635 | 627
6 | 7 | 8 | 9 | 10回目
636 | 633 | 637 | 634 | 633
単位:mL
平均値：633.5 mL
実験標準偏差：3.598 mL
平均値の実験標準偏差：1.138 mL

## Slide 17
バジェットシート
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uR | 測定の 繰返し性 | 1.138 mL | ------- | 1 |  |  | 
uS | 標準器の校正 の不確かさ |  |  |  |  |  | 
uT | 温度による 効果 |  |  |  |  |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  |