## Slide 1: タイプBの不確かさ評価
制作：日本電気計器検定所 標準部

## Slide 2: 目的
タイプBで評価する要因の選定，その要因の値と確率分布の求め方を学習する．
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ （出力量の単位）
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 3: 主な不確かさの要因
繰返し測定のばらつき
標準器の校正の不確かさ（校正証明書）
測定対象の性質・スペック (メーカカタログ等)
過去のデータ
ディジタル表示などの読み取り分解能
直線性/非直線性
応答特性 （感度，ヒステリシス，周波数特性）
安定度 （短期/長期)
測定環境（温度，湿度，気圧，設置等）
各量目に特有な要因

## Slide 4: 必ずタイプBとして見積もられる要因
校正証明書に記載された標準器の校正の不確かさ
メーカカタログ等による測定対象の性質・スペック
ディジタル計測器の表示分解能
理科年表などの定数の有効桁
特性表／特性曲線からの読み取り誤差

## Slide 5: タイプAにもタイプBにも成り得る不確かさの要因
過去のデータ
直線性/非直線性
応答特性 （感度，ヒステリシス，周波数特性）
安定度 （短期/長期)
測定環境（温度，湿度，気圧，設置等）
実験/観測で得られたデータの処理の
方法による

## Slide 6: タイプB評価の例
電流の測定
分流器と電圧計で電流を測定する。
電流Iは，I=V/Rで求められる。
（オームの法則）

## Slide 7: タイプB評価の例
電流の測定
分流器
0.1 Ω
電圧計
電源
V
R
I ?
測定条件
測定年月日：20xx年5月28日
温 度：23 ℃±1 ℃
電圧計で測定した5回の平均値は，
1.006 54 V
平均値の実験標準偏差は，
0.001 321 V
であった。

## Slide 8: 電流の測定で考慮するタイプBの要因
標準器(電圧計、分流器)の校正の不確かさ
メーカのカタログスペック
過去のデータ
など

## Slide 9: タイプAの評価
平均値の実験標準偏差
平均値の実験標準偏差は，
0.001 321 V
であった。

## Slide 10: 電流の測定の不確かさ
記号 | 不確かさ要因 | 値 ± | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ （出力量の単位）
u1 | 繰返し測定 の不確かさ | 0.001 321 V | ― |  |  |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規 分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 11: タイプBの要因（電圧計に起因するもの）
分流器
電圧計
電源
V
R
I ?
電圧計の 校正の不確かさ
長期安定度
（メーカスペック）

## Slide 12: タイプB評価の例 （電圧計の校正の不確かさ）
校正証明書
品 名：ディジタル電圧計
型 名：DVM2005A
校正環境：23 ℃±1 ℃
校正結果： 表示値 校正値
1.000 0 V 1.005 0 V
不確かさ：0.002 0 V (k=2)
校 正 日：20xx年 9月28日
校正機関名：日本○×△検定所
責任者：標準部長 ◇☆▽

## Slide 13: 電流の測定の不確かさ
記号 | 不確かさ要因 | 値 ± | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ （出力量の単位）
u1 | 繰返し測定 の不確かさ | 0.001 321 V | ― |  |  |  | 
u2 | 電圧計の校正 の不確かさ | 0.002 0 V | 正規 分布 |  |  |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規 分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 14: タイプB評価の例 （電圧計の長期安定度）
長期安定度(1年間) ：±0.005 V
校正周期１年間の長期安定度は，電圧計のメーカスペックを用いる。

## Slide 15: 電流の測定の不確かさ
記号 | 不確かさ要因 | 値 ± | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ （出力量の単位）
u1 | 繰返し測定 の不確かさ | 0.001 321 V | ― |  |  |  | 
u2 | 電圧計の校正 の不確かさ | 0.002 0 V | 正規 分布 |  |  |  | 
u3 | 電圧計の 長期安定度 | 0.005 V | 矩形 分布 |  |  |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規 分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 16: 電流の測定で考慮するタイプBの要因 （分流器に起因するもの）
分流器
電圧計
電源
V
R
I ?
分流器の校正の不確かさ
長期安定度
（過去データの利用）
電流依存性

## Slide 17: タイプB評価の例 （分流器の校正の不確かさ）
校正証明書
品 名：標準分流器
型 名：SHUNT001
校正環境：23 ℃±1 ℃
校正結果： 電流値 校正値
10 A 0.100 20 Ω
不確かさ：0.000 20 Ω (k=2)
校 正 日：20xx年 9月28日
校正機関名：日本○×△検定所
責任者：標準部長 ◇☆▽

## Slide 18: 電流の測定の不確かさ
記号 | 不確かさ要因 | 値 ± | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ （出力量の単位）
u1 | 繰返し測定 の不確かさ | 0.001 321 V | ― |  |  |  | 
u2 | 電圧計の校正 の不確かさ | 0.002 0 V | 正規 分布 |  |  |  | 
u3 | 電圧計の 長期安定度 | 0.005 V | 矩形 分布 |  |  |  | 
u4 | 分流器の校正 の不確かさ | 0.000 20 Ω | 正規 分布 |  |  |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規 分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 19: タイプB評価の例 （分流器の長期安定度）
過去5年間の分流器の校正結果として以下のデータを所有している
これらのデータから、この分流器の長期安定度を、最大値と最小値の差の矩形分布(±0.000 3 Ω)と推測する。
0.099 90 Ω, 0.100 20 Ω, 0.100 10 Ω, 0.100 50 Ω, 0.100 20 Ω
0.100 50 Ω
矩形分布を仮定
(一様分布)
0.100 20 Ω
0.099 90 Ω
（過去データの利用 その１）

## Slide 20: タイプB評価の例 （分流器の長期安定度）
他の考え方としては
1年間当たりの最大変化量が、この分流器の長期安定度の最悪値である。よって、この最悪値で矩形分布(一様分布)と推測する。
0.099 9 Ω
0.100 2 Ω
0.100 1 Ω
0.100 5 Ω
0.100 2 Ω
＞ +0.000 3 Ω
＞ - 0.000 1 Ω
＞ +0.000 4 Ω
＞ - 0.000 3 Ω
+0.000 4 Ω
0.000 0 Ω
-0. 000 4 Ω
（過去データの利用 その２）

## Slide 21: 電流の測定の不確かさ
記号 | 不確かさ要因 | 値 ± | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ （出力量の単位）
u1 | 繰返し測定 の不確かさ | 0.001 321 V | ― |  |  |  | 
u2 | 電圧計の校正 の不確かさ | 0.002 0 V | 正規 分布 |  |  |  | 
u3 | 電圧計の 長期安定度 | 0.005 V | 矩形 分布 |  |  |  | 
u4 | 分流器の校正 の不確かさ | 0.000 20 Ω | 正規 分布 |  |  |  | 
u5 | 分流器の 長期安定度 | 0.000 3 Ω | 矩形 分布 |  |  |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規 分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 22: タイプB評価（電流依存性）
使用した分流器の抵抗値は、電流1 A ～10 Aの間で±0.000 2 Ω以内の範囲で保証されている。
抵抗値
1A
10A
±0.000 2 Ω

## Slide 23: 電流の測定の不確かさ
記号 | 不確かさ要因 | 値 ± | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ （出力量の単位）
u1 | 繰返し測定 の不確かさ | 0.001 321 V | ― |  |  |  | 
u2 | 電圧計の校正 の不確かさ | 0.002 0 V | 正規 分布 |  |  |  | 
u3 | 電圧計の 長期安定度 | 0.005 V | 矩形 分布 |  |  |  | 
u4 | 分流器の校正 の不確かさ | 0.000 20 Ω | 正規 分布 |  |  |  | 
u5 | 分流器の 長期安定度 | 0.000 3 Ω | 矩形 分布 |  |  |  | 
u6 | 分流器の 電流依存性 | 0.000 2 Ω | 矩形 分布 |  |  |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規 分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 24
標準器の校正の不確かさに相当する，メスシリンダーの校正の不確かさは，校正証明書より，3.0 mL。また，校正証明書を用いる場合，確率分布は正規分布である。
温度による効果は，温度を測定している温度計が最小目盛り1 ℃のデジタル温度計を用いているため，±0.5 ℃で温度が分からない。
±0.5 ℃の範囲内では，どこでも同じ確率で現れるので，矩形分布を仮定
例：タイプBの不確かさ評価 （ビールジョッキの体積）

## Slide 25
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ （出力量の単位）
uR | 測定の 繰返し性 | 1.138 mL | -------- | 1 |  |  | 
uS | 標準器の校正の不確かさ | 3.0 mL | 正規分布 |  |  |  | 
uT | 温度による 効果 | 0.5 ℃ | 矩形分布 |  |  |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 
バジェットシート

## Slide 26: 電気分野に特有な要因
熱起電力
インピーダンス
コネクタの再現性
直線性
校正/試験条件の差
設備の配置
ケーブル長
測定器自身の発熱
（参考）

## Slide 27: 質量に特有な要因
（参考）
浮力
磁気
静電気
偏置誤差
温度変化
湿度
ほこり

## Slide 28: 温度に特有な要因
（参考）
自己発熱
挿入長
リード線
物質の不均一性 (熱電対)
圧力補正
水の三重点のドリフト
ノン-ユニークネス

## Slide 29: 長さに特有な要因
（参考）
熱膨張
弾力性
Cosエラー
幾何学的エラー

## Slide 30: 数学的な要因
（参考）
近似
仮定
特性曲線との一致性
特性表