## Slide 1: 適合性表明に関する 不確かさの利用について
計測標準フォーラム
計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2
制作：産業技術総合研究所 計量標準総合センター
田中秀幸
日本電気計器検定所 標準部

## Slide 2: 従来の適合性表明の考え方
上限値
下限値
±0
測定値が、上限値/下限値の間にあれば、合格としていた。

## Slide 3: 従来の考え方に基づく産業界での合否判定例
製品規格(上限)
社内規格(下限)
±0
検査結果(測定値)が、社内規格の上限値/下限値の間にあれば、合格としていた。
社内規格は経験に基づいて設定される。
社内規格(上限)
製品規格(下限)

## Slide 4: 許容差と不確かさの違い
許容差（製品規格，最大許容誤差，限界値）
合否判定を行うための基準
不確かさ
測定結果は点で示されるものではなく
範囲を持っている，ということを表す．

## Slide 5: 許容差と不確かさの関係
±0
上限
下限
測定結果
許容差
拡大
不確かさ
許容差と不確かさは異なる概念！
でも密接な関係がある。

## Slide 6: 合否判定と不確かさに関する用語
Lower Tolerance Limit
許容下限値
TL
Lower
Acceptance Limit
受入下限値
AL
ガードバンド
ガードバンド
Upper
Acceptance Limit
受入上限値
AU
Upper
Tolerance Limit
許容上限値
TU
Acceptance Interval
受入幅
Tolerance Interval
許容幅：T=TU-TL
注：日本語訳は厳密なものではありません。

## Slide 7: 合否判定と不確かさに関する用語
許容限界（上限・下限）値・T：この範囲の中に入っていれば合格，という判断基準。この判断基準は生産システム，測定システムの性質から決められるものではない！これは，この範囲から外れると部品が組み込めない・不良品になる（製品スペックからの要件），この範囲から外れると健康被害が出る（これまでの知見・法律）など，測定とは関係のないところから決められる。

## Slide 8: 合否判定と不確かさに関する用語
受入限界（上限・下限）値・A：あるリスクを満たす前提で，再設定される判断基準。この判断基準は許容限界，生産システム，測定システムの性質から決められる！
ガードバンド：許容限界値と受入限界値の差。場合によっては，受入限界値が許容限界値の外側に設定されることもある。

## Slide 9: 合否判定と不確かさに関する用語
消費者リスク・・・本来は不合格のものを合格としてしまう確率。
生産者リスク・・・本来は合格のものを不合格としてしまう確率。
この二つのリスクは表裏一体の関係。つまり，片方のリスクを小さくすると，もう片方のリスクが大きくなってしまう。

## Slide 10: 適合性評価についての文献
発行年 | 統計的手法 | 通則・品質システム | 認定
1980 |  | MIL-STD-45662A | 
1998 |  | ISO GPS規格(ISO14253-1, JIS B 0641-1) | 
2001 |  | ASME B89.7.3.1 | 
2003 |  | ISO 10012 | 
2005 | ASME B89.7.4.1 |  | 
2006 |  | ANSI/NCSL Z540.3 | 
2009 |  |  | ILAC G8
2010 |  |  | APLAC TC004
2012 | JCGM 106 |  | 
2017 |  | OIML G 19 | 
2019 |  |  | ILAC G8（改）

## Slide 11: APLACの指針 (上限抜粋)
上限値
±０
不確かさ区間の半分を上に伸ばしても、測定結果は上限以下である。
測定結果は上限以下だが、余裕は不確かさ区間の半分に満たない。
測定結果は限界自体に乗っている。
測定結果は上限以上だが、余裕は不確かさ区間の半分に満たない。
不確かさ区間の半分を下に伸ばしても、測定結果は上限を越えている。

## Slide 12: 合否判定基準に不確かさを取り入れる手法
不確かさを取り入れた場合いろいろなパターンが考えられる．
上限値
下限値
(JIS B 0641-1の場合)
当事者間の合意がない場合には，これのみが合格．

## Slide 13
上限値
下限値
±０
合否判定基準に不確かさを取り入れる手法
合否判定
の上限
合否判定
の下限
注：ここで取り扱っている不確かさは，校正の不確かさなどの今まで取り扱ってきた不確かさとは違うものになることがある．

## Slide 14: この2日間で学んできた不確かさ
繰返し測定のばらつきを評価する
校正証明書の不確かさを引用する
測定対象と使用する測定器の両方に起因する
不確かさは測定ごとに異なる
使用する測定器がどのように校正されたかで変わる

## Slide 15: 合否判定に不確かさを考慮する例
欧州のTelecomユーザが中心となり、電気計測器メーカ各社に、出荷検査の方法とその方法による不確かさを性能試験として開示するよう求めている。
一部の電気計測器メーカではこの要求に応え、既に詳細な性能試験方法と不確かさをガードバンドとした許容範囲を開示している。
電気計測器

## Slide 16: この不確かさの特徴
いつでも、誰でも、どこでも 同じ値
メーカが保証
これらの条件を満たすため、使用する測定器のカタログ規格に基づき、タイプBの要因のみで見積もられた不確かさ
これらの不確かさを使いこなすことができれば、ユーザは自ら不確かさの評価を行う必要はない

## Slide 17: 合否判定に不確かさを考慮する例
３GPP (3rd Generation Partnership Project)
Acceptable Uncertainty of Test System
Test System for W-CDMA (Transmitter)
Requirement
Maximum Output Power
Frequency Error
Open Loop Power Control in the Uplink
Inner Loop Power Control in the Uplink (1.5 dB)
Minimum Output Power
Out-of synchronization handling of output PW
Transmit OFF Power
±0.70 dB
±10.00 Hz
±1.00 dB
±0.10 dB
±1.00 dB
±0.40 dB
±1.00 dB

## Slide 18: 合否判定に不確かさを考慮する例
音響測定
IEC/TC29において，合否判定を行うときに不確かさを考慮する。
しかし，現在の最大許容値で不確かさを考慮すると幅が狭くなるため，最大許容値を大きくすることに。
（参考：佐藤宗純，藤森威， “音響測定器の適合性判定における不確かさの扱い”，日本音響学会誌 59,10 pp.628-633 (2003)

## Slide 19
上限値
下限値
±０
合否判定基準に不確かさを取り入れる手法
合否判定
の上限
合否判定
の下限
上限値
下限値
(音響)

## Slide 20: 合否判定と不確かさの歴史
許容幅に含まれていれば合格，含まれていなければ不合格 （法定計量等幅広く用いられる。 “Simple Acceptance”, “Shared Risk”）
許容幅に安全率・ガードバンドを経験的に設定（製品製造，食品安全， 建築基準等広く用いられる）
決めがなければガードバンドを拡張 不確かさ分だけ設定（JIS B0641-1）
４：１ルールの導入（MIL規格）
４：１ルールもしくは消費者リスク2%（Z540.3）
望ましい消費者リスク，生産者リスクを決定し，そのリスクを 満たせるようにガードバンドを設定（ASME，JCGM106）