## Slide 1: 確率分布について-2
計測標準フォーラム
計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2
制作：産業技術総合研究所 計量標準総合センター
田中秀幸

## Slide 2: 矩形分布での標準偏差
矩形分布（一様分布）
解説
a
a
μ

## Slide 3: 三角分布での標準偏差
三角分布
解説
a
a
μ

## Slide 4: その他の分布での標準偏差
U字分布
台形分布
a
a
μ
a
a
ba
ba
μ

## Slide 5: 除数について
この値のことを除数という
校正証明書から引用する場合，分布は正規分布であるが，この時除数を2とすること．理由は後で解説する．
矩形分布・・・分布の半幅を√3で割る．
三角分布・・・分布の半幅を√6で割る．

## Slide 6
例：タイプBの不確かさ
（ビールジョッキの体積）
標準器の校正の不確かさは校正証明書から値を得るため，正規分布である．またその時の除数は2である．
温度による効果は，矩形分布を仮定しているので、除数は√3．

## Slide 7: バジェットシート
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uR | 測定の 繰返し性 | 1.138 mL | ------- | 1 |  |  | 
uS | 標準器の校正 の不確かさ | 3.0 mL | 正規分布 | 2 |  |  | 
uT | 温度による 効果 | 0.5 ℃ | 矩形分布 | √3 |  |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  |