## Slide 1: 用語について PartⅠ
(JIS Z 8103 「計測用語」の抜粋)
制作：産業技術総合研究所 計量標準総合センター
田中秀幸

## Slide 2: 計測用語
【測定】
ある量をそれと同じ種類の量の測定単位と比較して、その
量の値を実験的に得るプロセス。
【（測定）誤差】
測定値から真値を引いた値。
【系統誤差】
反復測定において、一定のままであるか、又は予測可能な
変化をする測定誤差の成分。
（反復測定とは、複数回の測定である。）
【偶然誤差】
反復測定において、予測不可能な変化をする測定誤差の成分。
（系統誤差がかたより、偶然誤差がばらつき）

## Slide 3: 計測用語
【精確さ、総合精度】（accuracy）
測定値と測定対象量の真値と一致の度合い。
【真度、正確さ】（trueness）
無限回の反復測定によって得られる測定値の平均と参照値との
一致の度合い。
【精密さ、精度】（precision）
指定された条件の下で、同じ又は類似の対象について、反復測定
によって得られる指示値又は測定値の間の一致の度合い。

## Slide 4: 計測用語
英語 | ばらつき precision | かたより trueness | 総合概念 accuracy
Z8402-1 | 精度 | 真度、正確さ | 精確さ
Z8103 | 精密さ、精度 | 真度、正確さ | 精確さ、総合精度
Z8101-2 | 精度、精密度、 精密さ | 真度、正確さ | 精確さ、総合精度
K0211 | 精度 | 真度 | 精確さ
用語の比較
・JIS Z8402-1：1999「測定方法及び測定結果の精確さ（真度及び精度）－第１部：一般的な
原理及び定義」
・JIS Z8101-2：2015「統計－用語及び記号－第２部：統計の応用」
・JIS K0211：2013「分析化学用語（基礎部門）」

## Slide 5: 計測用語
【繰返し性、併行精度】
一連の測定の繰返し条件の下での測定の精密さ。
【繰返し条件、併行精度条件】
同一の測定手順、同一のオペレータ、同一の測定システム、
同一の操作条件及び同一の場所、並びに短時間での同一又は
類似の対象についての反復測定を含む一連の条件から
構成される測定の条件。

## Slide 6: 計測用語
【中間再現性、中間精度】
一連の測定の中間再現条件の下での測定の精密さ。
【中間再現条件、中間精度条件】
同一の測定手順、同一の測定場所、及び長時間にわたる
同一又は類似の対象の反復測定で、その他の条件は変更する
ことがある一連の条件から構成される測定の条件。
【再現性、再現精度】
測定の再現条件の下での測定の精密さ。
【再現条件、再現精度条件】
異なる測定場所、異なるオペレータ、異なる測定システム、
及び同一又は類似の対象についての反復測定からなる一連の
条件から構成される測定の条件。

## Slide 7: 計測用語
精密さの呼称 英語 | 繰返し性 併行精度 repeatability | 中間再現性 中間精度 intermediate precision | 再現性 再現精度 reproducibility
反復の条件 | 繰返し条件 併行精度条件 | 中間再現条件 中間精度条件 | 再現条件 再現精度条件
測定手順 | 同一 | 同一 | 規定されていない
測定場所 | 同一 | 同一 | 異なる
オペレータ | 同一 | 規定されていない | 異なる
測定システム | 同一 | 規定されていない | 異なる
操作条件 | 同一 | 規定されていない | 規定されていない
時間 | 短期間 | 長期間 | 規定されていない
同一又は類似の測定対象についての反復測定での条件の違い

## Slide 8: 計測用語
・再現性、再現精度について、JIS Z8101-2、JIS Z8402-1、JIS K0211 は、JIS Z8103と比較していろいろ条件が異なるので、注意が必要である。
・JIS Z 8103では、「再現条件」の注記2に、「条件の詳述には、実行可能な程度で変更した条件及び変更しなかった条件を記載することが望ましい、」とある。
再現性を評価した場合には何を変更し、何を変更しなかったのかを明示すること。
これによって他者との齟齬が起きにくくなる！

## Slide 9: 計測用語
【校正】
指定の条件下において、第一段階で、測定標準によって
提供される不確かさを伴う量の値とそれに対応する指示値と
の不確かさを伴う関係を確立し、第二段階で、この情報を
用いて指示値から測定結果を得るための関係を確立する操作。
【トレーサビリティ】
個々の校正が不確かさに寄与する、切れ目なく連鎖した、
文書化された校正を通して、測定結果を参照基準に関係
付けることができる測定結果の性質。

## Slide 10: 以下参考資料

## Slide 11: 計測用語
【量】
現象、物体又は物質の性質であって、一つの数値と一つの
参照基準の組合せとして表すことができる大きさをもつもの。
注記2 参照基準（reference）としては、測定単位、測定手順、
標準物質又はこれらの組合せがあり得る。
（参照基準は根源語ともいわれ、定義しきれない元々の語である。）
【（測定）単位】
取り決めによって定義し採用する、実数のスカラーの量で
あって、同じ種類の他のどの量もそれと比較することができ、
それら二つの量の比を数値として表すことができるもの。

## Slide 12: 計測用語
【（量の）値】
ある与えられた量の大きさを表す、数値と参照基準との
組合せ。
【（量の）参照値】
同じ種類の量の値との比較の基礎として用いる量の値。

## Slide 13: 計測用語
【測定対象量】
測定を意図した量。
【測定値】
測定結果を表す量の値。
【測定結果】
利用し得る全ての関連情報を伴った、測定対象量に
結び付けられる量の値の集合。
【真値、真の値】
量の定義と整合する量の値。