## Slide 1: 不確かさ評価の概要
計測標準フォーラム
計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2
制作：産業技術総合研究所 計量標準総合センター
田中秀幸

## Slide 2: 誤差と不確かさの違い
誤差・・・測定値と真値との差，即ち真値は分かる
んだ，という前提
不確かさ・・・私たちが知ることができる知識には
限界がある，という前提
母平均
標本平均
真値

## Slide 3: 誤差と不確かさの違い（2）
私たちが知ることができる値は真値ではなく，真値に最も近いであろうと思われる値の推定値である．
さらにその推定した値の周りに測定値はあいまいさを持つ．
個々の不確かさの大きさを調べ，その不確かさが全部合わさった時の不確かさを求める．
広がり（不確かさ）
の要因は？
広がり（不確かさ）
の大きさは？

## Slide 4: 不確かさ評価の流れ
（1）・・・・・・・・・・・・・・・・
（2）・・・・・・・・・・・・・・・・
（3）・・・・・・・・・・・・・・・・
（4）・・・・・・・・・・・・・・・・
（5）・・・・・・・・・・・・・・・・
・
・
・
etc.
不確かさ要因
実験
成績書
個々の不確かさを求める
個々の不確かさを合成し
全体的な不確かさを求める．

## Slide 5: 本セミナーの目標
本セミナーの目標・・・このバジェットシートの意味を理解し，
値を代入し，バジェットシート上で計算を行って，最終的な
不確かさを算出する！！
バジェットシート
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 6: 不確かさ要因
・測定器とその校正方法
・標準器
・測定のための装置
・測定方法、手順
・データ処理方法
・測定対象の安定性・再現性
・測定環境
主なもの
最終結果に与える影響が
大きなものを
ピックアップすることが重要！
「必要なところに必要な精度で」
時間・手間・コストを
最小にするよう努力！
測定器
測定
測定対象
測定環境
不確かさ
すべてについて評価する
必要はない！

## Slide 7: 不確かさ要因
ここに記入
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 8: 不確かさ評価の分類
タイプAの評価・・・実験からデータを得てばらつきを求める．
タイプBの評価・・・実験以外の方法で不確かさを評価する．
不確かさ評価とは・・・個々の要因によって起こる不確かさを求め，それを合成することで全体の不確かさを求める．
注意：タイプA，タイプBはあくまでも実験データから不確かさを求めるか否かということを表す.ある要因がタイプAかタイプBか重要ではない．

## Slide 9: GUMでの説明
3.3.4
タイプA及びタイプBの分類の目的は，不確かさの成分を評価する二つの異なる方法を明示することであり，また議論の便宜だけのためである．
タイプAとタイプBには成分の性質に差があるわけではない．

## Slide 10: タイプAの不確かさ評価
タイプAの評価・・・実験からデータを得て，不確かさを求める．
“統計的手法”を用いてばらつきを算出する方法．
つまり，
測定値
10.02
10.10
10.21
10.11
・
・
・
統計的手法
ばらつき
タイプAとして評価された
不確かさ
となる．

## Slide 11: タイプBの不確かさ評価（1）
なぜタイプBの不確かさ評価が必要なのか
・標準器の校正の不確かさ・・・使っている標準器の校正の不確かさ評価まで行わなくてはいけない？
・再現することが難しい不確かさ要因・・・実験室の温度が変化することによって測定値が変動するならば，1年間実験室の温度を測りつづけなければいけない？
・そもそも測定できない不確かさ・・・使っている温度計は±0.5℃でしか温度が分からないのだけど，その計れなかった±0.5℃の間の温度の曖昧さの評価は？

## Slide 12: タイプBの不確かさ評価（2）
確率分布を仮定して不確かさを評価する
実際に実験を行わないので，コスト，時間，人手の節約に大きく貢献する．
確率分布を仮定するには
合理的な判断材料が必要．

## Slide 13: 不確かさの大きさの算出
タイプA，タイプBの評価法で算出された値等をここに記入，計算
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 14: 不確かさの合成
個々の不確かさの大きさがタイプAの評価，
タイプBの評価によって求められる．
求められた個々の不確かさを合成する．
その測定の全体的な不確かさが算出できる．

## Slide 15: 最終的な不確かさの算出
ここの欄を用いて最終的に報告する不確かさを算出する
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 16: 例 ビールジョッキの体積
ある居酒屋で出される生ビール大ジョッキにはここまで入れるというラインが付いている．そのラインまでの量をメスシリンダーで10回測定しその平均値をその居酒屋で出される大ジョッキの体積とする．
また，測定時の温度は5℃で行う．
この例を用いて，不確かさの算出について考える．

## Slide 17: 不確かさ要因
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uR | 測定の 繰返し性 |  |  |  |  |  | 
uS | 標準器の校正 の不確かさ |  |  |  |  |  | 
uT | 温度による 効果 |  |  |  |  |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  |