## Slide 1: 不確かさの合成と拡張
計測標準フォーラム
計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2
制作：産業技術総合研究所 計量標準総合センター
田中秀幸

## Slide 2
目的
タイプA，Bの評価法を用いて算出した値から拡張不確かさを求める
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 3: 不確かさ要因の単位
不確かさの要因には，実際に行っている測定と同じ単位で表されるものと，異なる単位で表されているものがある．
例：金属棒の直径測定
同じ単位で評価された要因
異なる単位で評価された要因
測定の繰返し
ノギスの校正の不確かさ
温度変化による影響
単位：mm
単位：℃
異なる単位で表されているものはその出力量の単位に変換しなければならない！
温度による金属棒の直径の不確かさ(mm)
＝熱膨張係数(℃-1)×金属棒の直径(mm)×温度の影響(℃)
これが感度係数！

## Slide 4: 感度係数
求めた感度係数を書き入れる．元々の値が出力量と同じ次元の場合は1を書き入れる．
標準不確かさと感度係数を掛け合わせた値を入れる．これによって，出力量の次元に変換された標準不確かさが求められる．
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
 |  |  |  |  | 2.13 ℃ | 1.46 mm/℃ | 2.13×1.46 =3.11 mm

## Slide 5: 例：感度係数 （ビールジョッキの体積）
この測定における，温度を体積に変換する感度係数は，
体膨張率・・・ある物質が，1 ℃温度が変化するとどのくらい膨張するかを割合で表した値．
液体の体積・・・体膨張率はどのくらい膨張するかを表した割合である．よって，この測定で用いられている液体は，633.5 mLであったので，その液体の体積を体膨張率にかけることによって，633.5 mLの液体の膨張量が算出される．
繰返し性と標準器の校正の不確かさは出力量の単位と同じであるから感度係数は1．

## Slide 6: 例：感度係数 （ビールジョッキの体積）
この液体の体膨張率・・・5.23×10-3 ℃-1
この液体の体積・・・633.5 mL
感度係数・・・5.23×10-3 ℃-1 ×633.5 mL
＝3.313 mL/℃

## Slide 7: バジェットシート
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uR | 測定の 繰返し性 | 1.138 mL | ------- | 1 | 1.138 mL | 1 | 1.138 mL
uS | 標準器の校正 の不確かさ | 3.0 mL | 正規分布 | 2 | 1.5 mL | 1 | 1.5 mL
uT | 温度による 効果 | 0.5 ℃ | 矩形分布 | √3 | 0.2887 ℃ | 3.313 mL/℃ | 0.9565 mL
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 8: 不確かさの合成
標準不確かさはすべて標準偏差で表されている．
標準偏差を合成するときには二乗和の平方根を用いる．
各標準不確かさを合成し合成標準不確かさを求めるには標準不確かさを二乗し，足しあわせ，平方根を取る．

## Slide 9: 不確かさの合成
もし，このような標準不確かさが得られているとするならば，ここに，出力量の単位に変換した標準不確かさの二乗和の平方根を書き入れる．これが合成標準不確かさとなる．
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
 |  |  |  |  |  |  | 1.234
 |  |  |  |  |  |  | 2.126
 |  |  |  |  |  |  | 1.397
 |  |  |  |  |  |  | 0.4610
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 2.865
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 

## Slide 10: 中心極限定理
いろいろな分布を合成してできる分布は正規分布に近づく。
実際に見てみよう
これを中心極限定理と呼ぶ
標準偏差が合成標準不確かさとなる最終測定結果の分布は，中心極限定理によって正規分布していると見なせる。

## Slide 11: 拡張不確かさ
合成標準不確かさは，標準偏差として表されている。
最終測定結果は，中心極限定理により正規分布していると見做せる。
広がりの平均値で
表されている。
測定結果の曖昧さは通常，値の存在範囲を示すことが多い。
合成標準不確かさで示された範囲に
は約68 %のものしか含まれない。
合成標準不確かさを2倍すれば
約95 %が含まれ，
値の存在範囲を示す値になる。
拡張不確かさ
この数を包含係数と言い，kで表す。(k=2)

## Slide 12: 正規分布
m
m+s
m+2s
m-s
m-2s
m+3s
m-3s
68.3 %
95.4 %
99.7 %
μ±1σ：68.3 %
μ±2σ：95.4 %
μ±3σ：99.7 %
の値が含まれる．

## Slide 13
確率分布の例
-a
a
矩形分布（一様分布）
a
-a
三角分布
-a
a
U字分布
-s
s
正規分布
最もよく使われる分布
限界値のときなどに
適用．
中心が多く，端に
いくほど少なくなる
分布に適用．
正規分布のときは
この分布を適用
することが多い．
周期的に変化する
要因に対して適用．
校正証明書などで
不確かさが分かっ
ている時に適用．

## Slide 14: 拡張不確かさ
もし，合成標準不確かさが2.865という値であったならば，合成標準不確かさを包含係数倍したもの，すなわち，2倍したものをここに書き込む．これによって，最終的に報告される拡張不確かさを算出することができた．
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 2.865
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 2×2.865 ≒5.7

## Slide 15: 最終結果
ビールジョッキの体積
633.5 mL±4.2 mL, k=2
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uR | 測定の 繰返し性 | 1.138 mL | ------- | 1 | 1.138 mL | 1 | 1.138 mL
uS | 標準器の校正 の不確かさ | 3.0 mL | 正規分布 | 2 | 1.5 mL | 1 | 1.5 mL
uT | 温度による 効果 | 0.5 ℃ | 矩形分布 | √3 | 0.2887 ℃ | 3.313 mL/℃ | 0.9565 mL
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 2.112 mL
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  | 4.2 mL

## Slide 16: 様々なバジェットシート
JCG204S21-08 不確かさの見積もりに関するガイド（力／一軸試験機）より引用（抜粋）．
NITEホームページ